| Наименование инструмента/оборудования Tool/Equipment name: | Шифр (чертежный номер) оригинального инструмента / оборудования Original Part number: |  |  | Шифр (чертежный номер) альтернативного инструмента / оборудования Available alternative Part number: |  |  | Применимость Component Applicability |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonding Resistance Meter | 4300B |  |  | AKIP-6304 |  |  | Ram Air Modulation Linear Electromechanical Actuator 541674-X |  |
| Ссылка на ЭТД / Maintenance Data ref.: | “TESTING AND FAULT ISOLATION” CMM 21-20-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики / параметры Characteristics/parameters | Требуемые Required |  | Доступные Available |  |  | Заключение (соответствует / не соответствует) Conclusion (corresponds / does not correspond) |  |  |
| Область применения | Измерение сопротивления |  | Измерение сопротивления |  |  | Соответствует |  |  |
| Измеряемый диапазон | 0 - 20 mΩ |  | 0 - 30 mΩ |  |  | Соответствует |  |  |
| Разрешение измерения | 0,001 mΩ |  | 0,001 mΩ |  |  | Соответствует |  |  |
| Погрешность | +/- 0,04% |  | +/- 0,02% |  |  | Соответствует |  |  |
| Поверка/калибровка Calibration | □ Требуется Required | □ Не требуется Not required |  |  | Интервал Поверки/Калибровки Calibration interval |  |  |  |
| Использованные чертежи приложены: Drawings used as enclosed: | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Note: | Инструмент / оборудование: □ изготовленный / □ приобретенный |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о соответствии: Так как требуемые в соответствии с ЭТД параметры (измерение до 0,016Ω) AKIP-6304 соответствуют параметрам оригинального инструмента 4300B - он подходит для выполнения необходимых операций. На основе анализа данных технического обслуживания и результатов проведенных проверок, упомянутых выше. Based on maintenance data analysis & the performed inspections results mentioned above. Комиссия в составе: The commission: Инженерно-технический персонал Maintenance staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Принято решение принять инструмент/оборудование AKIP-6304, пригодное для использования во время технического обслуживания: Ram Air Modulation Linear Electromechanical Actuator 541674-X. Decided to accept the tool/equipment suitable for use during maintenance. Альтернативному инструменту/оборудованию присвоен персональный идентификационный номер /Alternate tool / equipment is marked by ID number: AT473 |
| Начальник ИТО Engineering Department Manager:. Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. |