| Наименование инструмента/оборудования Tool/Equipment name: | Шифр (чертежный номер) оригинального инструмента / оборудования Original Part number: |  |  | Шифр (чертежный номер) альтернативного инструмента / оборудования Available alternative Part number: |  |  | Применимость Component Applicability |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digital Multimeter | Fluke 8010A |  |  | Fluke 87 |  |  | 45-0351-X |  |
| Ссылка на ЭТД / Maintenance Data ref.: | «TESTING AND FAULT ISOLATION» CMM 33-42-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики / параметры Characteristics/parameters | Требуемые Required |  | Доступные Available |  |  | Заключение (соответствует / не соответствует) Conclusion (corresponds / does not correspond) |  |  |
| AC Voltage | Range 0 - 1000 V, Resolution 1 V |  | Range 0 - 1000 V, Resolution 1 V |  |  | Соответствует |  |  |
| Поверка/калибровка Calibration | □ Требуется required | □ Не требуется Not required |  |  | Интервал Поверки/Калибровки Calibration interval |  |  |  |
| Использованные чертежи приложены: Drawings used as enclosed: | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Note: | Инструмент / оборудование: □ изготовленный / □ приобретенный |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о соответствии: Так как требуемые параметры цифрового мультиметра Fluke 87 полностью соответствуют требуемым параметрам оригинального инструмента Fluke 8010A - он полностью подходит для выполнения необходимых операций. На основе анализа данных технического обслуживания и результатов проведенных проверок, упомянутых выше. Based on maintenance data analysis & the performed inspections results mentioned above. Комиссия в составе: The commission: Инженерно-технический персонал Maintenance staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Принято решение принять инструмент/оборудование Fluke 87, пригодное для использования во время технического обслуживания: P/N 45-0351-X. Decided to accept the tool/equipment suitable for use during maintenance Альтернативному инструменту/оборудованию присвоен персональный идентификационный номер /Alternate tool / equipment is marked by ID number: AT84. |
| Начальник ИТО Engineering Department Manager:. Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. |